美基生物 – 生物样品前处理专家  www.magentec.com.cn

【产品名称】

通用名称：核酸提取或纯化试剂

商用名称：磁珠法通用RNA预分装试剂盒

【包装规格】

6 x 16份/盒 (货号IVD3020-TL-06)。

【预期用途】

本产品适用于从血液/组织/细胞/骨髓等样品中提取RNA，提取产物可用于临床体外检测使用。

【检验原理】

本产品基于高结合力的磁性粒子的纯化方式。样品在消化液作用下裂解消化，DNA/RNA释放到消化液中，加入磁性粒子和结合液后，DNA/RNA会吸附在磁性粒子的表面，而蛋白质等杂质则不被吸附而去除。吸附了DNA/RNA的粒子经洗涤液洗涤去除蛋白质和杂质，再经过DNase I消化去除DNA，重结合后，经乙醇液洗涤去除盐分；最后RNA被NW洗脱。

【主要组成成份】

| 货号 | 预分装试剂和装量 | 6 x 16次 |
| --- | --- | --- |
| 蛋白酶K |  | 24 mg |
| 蛋白酶溶解液 |  | 1.8 ml |
| DNase I |  | 2 x 0.6 ml |
| DNase Buffer |  | 30 ml |
| 消化液RTL |  | 60 ml |
| 结合液MCB |  | 18 ml |
| 8联磁力外套 |  | 12个 |
| 预装试剂板 | 第1/7排孔：450µl 结合液MCB | 6块 |
|  | 第2/8排孔：500µl 洗涤液MW1 |  |
|  | 第3/9排孔：300µl DNase Buffer |  |
|  | 第4/10排孔：500µl 洗涤液MW2 30µl 磁珠液MP |  |
|  | 第5/11排孔：500µl 洗涤液MW2 |  |
|  | 第6/12排孔：80µl NW |  |

【储存条件及有效期】

本产品除DNase I外，其它组份室温运输和保存，有效期18个月。DNase I于冰盒运输，收到产品后放置于2-8ºC，长期保存(>3个月）放置于-20ºC。

【准备工作】

- 溶解蛋白酶K: 按标签所示，加入蛋白酶溶解液，颠倒数次后保存于-20~8℃。

- 使用前，结合液MCB按标签所示，加入适量的异丙醇进行稀释。

- (可选) 使用前，每1ml的消化液RTL加入20µl 1M DTT(自备)，以提高消化液的变性能力。

第一部分: 样品的裂解和消化

- 根据样品类型进行匀浆和裂解。

- 组织：称取不超过20mg组织至1.5ml离心管中，加入550~600µl 消化液 RTL进行充分匀浆。室温下，14,000 x g离心3分钟，转移500µl上清液至新的离心管中。

- 悬浮培养细胞(不超过5x106)：取适量培养液至离心管中，500 x g离心10分钟收集细胞，彻底去除培养基。涡旋松散细胞，加入500µl 消化液 RTL，立即用移液枪吸打数次，若消化液粘稠，再用1ml注射器吸打3-5次打断基因组，降低粘度。

- 贴壁培养细胞：彻底吸去培养基，加入550µl 消化液 RTL，用移液枪吸打数次，转移消化液至1.5ml离心管中。若消化液粘稠，再用1ml注射器吸打3-5次打断基因组，降低粘度。

- 全血：取0.5-1ml新鲜血液，用淋巴细胞分离液或红细胞消化液进行处理，分离得到淋巴细胞，涡旋松散细胞，加入500µl 消化液 RTL，立即用移液枪反复吸打数次，若消化液粘稠，再用1ml注射器吸打3-5次打断基因组，降低粘度。

- 骨髓：取0.1~0.5ml骨髓，用淋巴细胞分离液或红细胞消化液进行处理，分离得到淋巴细胞，涡旋重悬淋巴细胞，加入500µl 消化液 RTL，用移液枪反复吸打数次，若消化液粘稠，再用1ml注射器吸打3-5次打断基因组，降低粘度。

- 穿刺液：取不超过50µl体液或穿刺液至1.5ml离心管中，加入400µl 消化液RTL至样品中，用移液枪吸打数次。

- Paxigene Tube/RNASafer LS Reagent保存的血液：在2ml离心管中，加入~2ml含血液的保存液，于12,000 x g离心3分钟，弃上清；加入1ml DEPC处理水，涡旋15秒，于12,000 x g离心3分钟，弃上清；短暂离心吸尽残液。加入350µl 消化液RTL至样品中，涡旋打散沉淀，加入150µl DEPC处理水和10µl蛋白酶K，55度振荡温育15分钟。

- Trizol/MagZol Reagent前处理：按Trizol/Magzol Reagent的说明书，对样品进行匀浆裂解，加入氯仿抽提，离心后，取500µl上清液，按第二步部分进行操作。

第二部分:  32/48通道核酸提取仪操作

- 取出试剂盒的所需组份，去除封口袋和封口膜。

- 检查洗脱孔，若洗脱孔中洗脱液(贮藏过程挥发，补加入80µl DEPC处理水(自备)。

- 在第1/7排孔:加入450~500µl消化液或500µl Trizol处理后的上清液。

- 在第3/9排孔: 加入10µl DNase I和10µl 蛋白酶K至孔底的DNase Buffer中。

- 打开机器，把96孔板放到仪器中，把8联磁力外套插到仪器中。

- 启动对应程序IVD3020。

- 25分钟暂停运行。

- 取出96孔板。加入450µl 结合液MCB至第3/9排孔中。

- 把96孔板放到仪器中，继续运行程序。

- 30分钟结束。取出96孔板和磁力外套，

- 把产物转移至1.5ml离心管保存于-20~8℃。

核酸提取仪的参数设定: 按仪器说明指示，把以下参数编写到仪器中，保存为IVD3020.

| 编号 | 孔位 | 名称 | 等待 | 混合 | 磁吸次数 | 混合速度 | 体积 | 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 吸磁 | 0 | 1 | 1 | 中 | 500 | 关闭 |
| 2 | 1 | 结合 | 0 | 8 | 2 | 中 | 700 | 关闭 |
| 3 | 2 | 清洗1 | 0 | 2 | 2 | 中 | 500 | 关闭 |
| 4 | 3 | 酶解 | 3 | 12 | 0 | 中 | 500 | 关闭 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 重结合 | 0 | 6 | 2 | 中 | 500 | 关闭 |
| 7 | 4 | 清洗2 | 0 | 1 | 1 | 中 | 500 | 关闭 |
| 8 | 5 | 清洗3 | 0 | 1 | 1 | 中 | 500 | 关闭 |
| 9 | 6 | 洗脱 | 7 | 5 | 3 | 中 | 100 | 关闭 |
| 10 | 5 | 弃磁 | 0 | 1 | 0 | 中 | 200 | 关闭 |

【产品性能指标】

- 外观检查：试剂盒应组份完全，包装外观清洁、无泄漏、无破损；标志、标签字迹清楚。

- 核酸纯度: 按说明书处理5mg肝脏样品，检测时，OD260/280值在1.8-2.0, A260/230在1.5-2.0，且CV值小于10%。

- 核酸产量：根据说明书提取5mg肝脏样品时，检测时，产量在15~30ug，且CV值小于15%。

- 核酸完整性: 根据说明书提取5mg肝脏样品时，取1ug RNA产物电泳时，RNA不降解.

【注意事项】

- 洗脱孔试剂体积少，长期贮存有可能会挥发，使用前请目测，若孔内无试剂时，补加80µl DEPC处理水。使用前，请目测96孔板的各个孔位，若发现漏液现象应丢弃。

- 为了避免样本中任何潜在的生物危险，检测样品应视为具有传染性物质，避免接触到皮肤和粘膜。标本操作和处理均需符合相关法规要求：卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。

- 所用过的吸头请打入盛有消毒剂的容器，并与废弃物一起灭菌后方可丢弃。

【备案信息】

备案人/生产企业名称：广州美基生物科技有限公司

住所：广州高新技术产业开发区玉树工业园敬业三街7号D栋401房

生产地址：广州高新技术产业开发区玉树工业园敬业三街7号D栋401房

售后服务单位：广州美基生物科技有限公司

电话：020-89857862

传真：020-89857862

生产备案凭证编号：粤穗食药监械生产备20160033号备案号：粤穗械备20150062

# Text boxes

核酸提取或纯化试剂

备案号：粤穗械备20150062